## Sheet1
CT uređaj
1. | KUĆIŠTE
1.1. | Otvor kućišta minimalno 75 cm
1.2. | Laser za prikaz pozicije izocentra ravnine skeniranja
1.3. | Polje pregleda (engl. FOV) minimalno 50 cm
1.4. | Najmanja debljina sloja kod akvizicije maksimalno 0.625 mm
1.5. | Najkraće vrijeme rotacije (360°) maksimalno 0.28 sekunde
1.6. | Broj redova detektora minimalno 64
1.7. | Broj detektorskih kanala po detektorskom redu minimalno 832
1.8. | Broj slojeva po jednoj rotaciji minimalno 256
1.9. | Nominalna snaga generatora minimalno 105 kW (ne prihvaća se navođenje ekvivalentnih vrijednosti)
2. | RENDGENSKA CIJEV
2.1. | Raspon napona RTG cijevi minimalno 80 do 140 kV
2.2. | Raspon jakosti struje RTG cijevi minimalno 10 do 1300 mA (ne prihvaća se navođenje ekvivalentnih vrijednosti)
2.3. | Najveća stopa hlađenja cijevi minimalno 2.6 MHU/min. (ne prihvaća se navođenje ekvivalentnih vrijednosti)
2.4. | Cijev sa minimalno 2 fokusa
2.5. | Maksimalno vrijeme spiralnog skeniranja minimalno 50 sekundi
3. | LEŽAJ ZA PACIJENTA
3.1. | Brzina uvlačenja stola minimalno 250 mm/sek
3.2. | Maksimalni opseg skeniranja minimalno 200 cm
3.3. | Maksimalno opterećenje stola minimalno 300 kg
3.4. | Najniža visina stola maksimalno 58 cm
4. | AKVIZICIJSKA RADNA STANICA
4.1. | Računalo, radna memorija minimalno 64 GB, minimalno 2 monitora ravnog ekrana dijagonale minimalno 23”, rezolucije minimalno 1920 x 1080 piksela
4.2. | Prikaz slike u realnom vremenu za vrijeme akvizicije u spiralnom modu
4.3. | Matrica rekonstrukcije minimalno 1024 x 1024 piksela
4.4. | Brzina rekonstrukcije min. 65 fps
4.5. | Visokokontrastna rezolucija u x i y osi minimalno 18.0 lp/cm kod 10% MTF
4.6. | 3D programska podrška minimalno: MPR, MIP, VRT
4.7. | Uklanjanje stola i kostiju iz slike
4.8. | Softver za virtualnu endoskopiju
4.9. | Adaptivno retrospektivno EKG okidano spiralno snimanje za dobivanje CT snimke srca u definiranim fazama srčanog ciklusa
4.10. | Automatsko otkrivanje optimalne faze
4.11. | Vizualizacija i kvantifikacija koronarnog kalcifikata (engl. CaScoring) i sken uz odabir kV iz cijelog raspona kV vrijednosti. Automatska (engl. zero-click) CaScoring rekonstrukcija
4.12. | Alati za evaluaciju slike
4.13. | Topogram minimalno: AP, PA i lateralni pogledi. Upozorenje za operatera nakon topograma ukoliko nisu uklonjeni metalni objekti
4.14. | Direktno generiranje aksijalni, sagitalnih i koronalnih slika iz standardnih protokola skeniranja
4.15. | Softver za smanjenje metalnih artefakata
4.16. | Kino-prikaz minimalno 25 okvira u sekundi
4.17. | Način skeniranja s akvizicijom podataka okidano bolusom kontrasta
4.18. | Mjerenje udaljenosti i kuta, evaluacija volumena
4.19. | HU skala u minimalnom rasponu od -8000 do +31000
4.20. | Podrška za eksterne USB diskove
4.21. | Pohrana minimalno 2 000 000 slika na akvizicijskoj konzoli (ne uključuje eventualnu pohranu na vanjske USB diskove)
4.22. | Stol za smještaj akvizicijske konzole
4.23. | DICOM Send /Receive, Query/Retrieve, Print, Worklist, Storage Commitment ili jednakovrijedno
5. | PROGRAMI ZA SMANJENJE DOZE ZRAČENJA
5.1. | Automatsko podešavanje struje cijevi za vrijeme rotacije za optimalnu kvalitetu slike sa najmanjom mogućom dozom zračenja sukladno veličini i anatomiji pacijenta
5.2. | Filter koji uklanja nisko energetske fotone kako bi se reducirala doza i optimizirao kontrast između mekog tkiva i zraka
5.3. | Metoda iterativne rekonstrukcije u svrhu smanjenja doze
5.4. | Automatsko namještanje napona cijevi prema svakom pacijentu
6. | INTERVENCIJSKI PAKET
6.1. | Paket (hardware i software) za 2D i 3D intervencijske postupke (CT fluoroskopija) u sobi za preglede, monitor dijagonale minimalno 24" montiran na strop, nožni prekidač za pokretanje fluoroskopije. Podržava izvođenje perkutanih postupaka. Automatska detekcija igle u tijelu pacijenta. Planiranje više putanja igle mjerenjem udaljenosti i kutova od cilja do ulazne točke igle na jednom ili više aksijalnih CT presjeka, kao i na višeplanarnim rekonstrukcijama.
7. | RADNA STANICA ZA NAKNADNU OBRADU SLIKA
7.1. | Minimalno 2 komada računala, svako s minimalno 2 dijagnostička monitora u boji dijagonale minimalno 24”, rezolucija minimalno 1920 x 1200 piksela, radna memorija računala minimalno 64 GB
7.2. | Mogućnost pohrane slika
7.3. | Osnovna programska podrška: MPR, MIP, VRT
7.4. | Softver za vaskularnu analizu sa mjerenjem stenoze, uključuje uklanjanje kostiju, mjerenja promjera, presjeka i duljina
7.5. | Softver za uklanjanje koštanih struktura kod CT angiografije kako bi se dobio prikaz žila bez kosti
7.6. | Softver za CT neuro perfuziju sa automatskom kalkulacijom perfuzijskih parametara koja uključuje generiranje kvantitativnih mapa u boji za min. CBV, CBF, MTT i TTP
7.7. | Softver za CT kolonografiju
7.8. | Automatska segmentacija i evaluacija lezija u plućima, jetri, limfnim čvorovima i drugim organima. Software za praćenje tumora i procjenu učinka terapije korištenjem podataka sa multimodalitetnih uređaja. Segmentacija lezija, kvantifikacija kroz vrijeme. Automatska registracija prošlih i novih oslikavanja. Kvantifikacija promjena veličine tumora između vremenskih točaka te min. RECIST, WHO, RECIST 1.0, RECIST 1.1, CHOI kalkulacija ili jednakovrijedno za sve navedeno
7.9. | Softver za automatsku obradu i detekciju plućnih nodula (engl. CAD)
7.10. | Softver za analizu koronarnih žila
7.11. | Softver za procjenu kalcija engl. CaScoring
7.12. | Proizvođač CT uređaja i radne stanice za naknadnu obradu slika moraju biti isti zbog jednostavnosti rukovanja softverom
7.13. | Mrežno povezivanje DICOM ili jednakovrijedno
7.14. | Stol za smještaj radne stanice
7.15. | Mogućnost kreiranja DICOM Radiation Dose Structured Report-a (RDSR) i slanja RDSR-a u PACS
8. | CT kompatibilni troglavi injektor kontrasta, dva spreminka za kontrastno sredstvo i jedan za fiziološku otopinu, automatski sistem za prepoznavanje mjehurića zraka s alarmom i prekidanjem rada injektora
9. | DODATNA OPREMA ILI UVJETI
9.1. | Fantom za provjeru kvalitete slike i provjeru postojanosti uređaja
9.2. | Softver za automatsku analizu slikovnih podataka od fantoma i izradu izvještaja
10. | EDUKACIJA I SERVISNE USLUGE
10.1. | Instalacija uređaja do pune funkcionalnosti po sistemu ključ u ruke
10.2. | Prilagodba prostorije za smještaj uređaja do pune funkcionalnosti
10.3. | Mogućnost redovnog održavanja-servisiranja
10.4. | Dolazak ovlaštenog servisera u slučaju kvara u roku 24 sata od pismene prijave
10.5. | Edukacija na uređaju u trajanju od min.10 radnih dana koju vrši aplikacijski specijalist za medicinske djelatnike (5 dana prije primopredaje, 5 dana poslije primopredaje, unutar godine dana)
10.6. | Opservacija rada na istovjetnom uređaju u referentnom europskom centru s velikim volumenom pregleda u trajanju min. 5 dana za dva djelatnika
10.7. | Uređaj proizveden u 2026. ili novije
Kriteriji za odabir ponuda
R. br. | Kriterij | Broj bodova
1. | Cijena ponude | 60 bodova
2. | Jamstveni rok | 10 bodova
3. | Funkcionalni kriteriji | 30 bodova
| Maksimalni broj bodova | 100 bodova
1. Financijski kriterij - cijena ponude
Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema slijedećoj formuli:
CP = (Cmin/Cp) x 60
gdje je:
CP - bodovi po kriteriju cijene
Cp - cijena iz ponude ponuditelja koja se ocjenjuje (bez PDV-a)
Cmin - najniža cijena od svih ponuđenih valjanih ponuda (bez PDV-a)
Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 60.
2. Nefinancijski kriterij – Jamstveni rok
Minimalan jamstveni rok je 2 godine
| Duljina jamstvenog roka: | Broj bodova:
| 2 godine | 0
| 3 godine | 5
| 4 godine | 10
| Maksimalni broj bodova | 10
3. Nefinancijski kriterij – Dodatne tehničke karakteristike
Oznaka: | Bodovanje dodatnih tehničkih karakteristika: | Broj bodova:
T1 | Najmanja debljina sloja kod akvizicije 0.625 mm | 0
| Najmanja debljina sloja kod akvizicije < 0.625 mm i > 0.5 mm | 1
| Najmanja debljina sloja kod akvizicije ≤ 0.5 mm | 4
T2 | Nominalna snaga generatora 105 kW (ne prihvaća se navođenje ekvivalentnih vrijednosti) | 0
| Nominalna snaga generatora > 105 kW i < 120 kW (ne prihvaća se navođenje ekvivalentnih vrijednosti) | 1
| Nominalna snaga generatora ≥ 120 kW (ne prihvaća se navođenje ekvivalentnih vrijednosti) | 4
T3 | Najveća stopa hlađenja cijevi 2.6 MHU/min. (ne prihvaća se navođenje ekvivalentnih vrijednosti) | 0
| Najveća stopa hlađenja cijevi > 2.6 MHU/min. i ≤ 3.2 MHU/min. (ne prihvaća se navođenje ekvivalentnih vrijednosti) | 1
| Najveća stopa hlađenja cijevi > 3.2 MHU/min. (ne prihvaća se navođenje ekvivalentnih vrijednosti) | 4
T4 | Najkraće vrijeme rotacije (360°) < 0.28 sekunde | 3
T5 | Najniža vrijednost napona RTG cijevi < 80 kV | 2
T6 | Podešavanje napona RTG cijevi u koracima po 10 kV u cijelom rasponu | 2
T7 | Otvor kućišta minimalno 75 cm | 0
| Otvor kućišta minimalno > 75 cm i ≤ 80 cm | 1
| Otvor kućišta minimalno > 80 cm | 2
T8 | Laser tvornički integriran u kućištu CT uređaja koji za prethodno planiranu putanju igle projicira točku ulaska igle i kut umetanja na pacijenta kod obavljanja intervencijskih postupaka, u potpunosti integriran u tijek rada intervencijskog softvera | 5
T9 | Tvornički integrirano na CT uređaju: kamera za pogled na pacijenta za vrijeme pregleda i vizualno odbrojavanje vremena potrebnog za zadržavanje daha pacijenta | 1
T10 | Upravljanje skeniranjem daljinski putem minimalno 2 tableta. Punjenje tableta na punjaču integriranom na kućištu CT uređaja i na dodatnom vanjskom punjaču montiranom na zid | 1
T11 | Visokokontrastna rezolucija u x i y osi > 27.0 lp/cm kod 10% MTF | 2
| Maksimalni mogući broj bodova: | 30