## BUŠILICA,PILA
OPĆA BOLNICA PULA
Santoriova ulica 24a, Pula | [5 empty] | ev.br.93/24 E-JN
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA-TROŠKOVNIK
R.br. | Naziv proizvoda | jed. mjera | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | PDV (%) | Ukupna cijena bez PDV-a | Trgovački naziv / kat. br. | Proizvođač (zemlja porijekla) | Upisati redni broj stranice gdje se u katalogu, izvodu iz kataloga ili prospekta/proizvođačka specifikacija nalazi opis ili Izjavi proizvođača ponuđene opreme ili ovlaštenog zastupnika u EU, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakterisatike, a markerom i istim rednim brojem isto označiti u proizvođačkom prospektu ili Izjavi proizvođača ili ovlaštenog zastupnika u EU
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4*5) | 7 | 8 | 9
1 | Baterijska bušilica, ergonomska drška s 2 okidača, makro tekstura na donjem okidač za lakše osjetilno raspoznavanje, hermetički zatvoreno aluminijsko tijelo u jednom komadu sa zaštitom od prodora vode i zraka, spojevi sa zaštitnim slojem epiksoidne smole, tri izložena dijela bušilice s dinamičkim brtvama za zaštitu, IPX6, IPX8, IPX9 zaštita od prodora vode i zraka tijekom prskanja tekućine pod visokim pritiskom, na visokoj temperaturi i kod potapanja u duboku vodu, težina maksimalno 728 g, jednodnevni radni ciklus 275W s baterijom 13.2V, nominalni raspon brzine u radu bušenja s nastavkom za razvrtanje 0-1500 rpm (3.7Nm), nominalni raspon brzine u radu bušenja s nastavkom za razvrtanje 3:1, 0-500rpm (10.2Nm), nominalni raspon brzine u modu bušenja s nastavkom za razvrtanje 5:1, 0-300rpm (16.4Nm), autoklavabilna | kut | 1 | 0 |  | 0
2 | Baterijska oscilirajuća pila, ergonomska drška s 2 okidača, makro tekstura na donjem okidač za lakše osjetilno raspoznavanje, hermetički zatvoreno aluminijsko tijelo u jednom komadu sa zaštitom od prodora vode i zraka, spojevi sa zaštitnim slojem epiksoidne smole, tri izložena dijela bušilice s dinamičkim brtvama za zaštitu, IPX6, IPX8, IPX9 zaštita od prodora vode i zraka tijekom prskanja tekućine pod visokim pritiskom, na visokoj temperaturi i kod potapanja u duboku vodu, standardni raspon brzine u kombinaciji sa svim baterijama 11000 cpm, brzi raspon brzine u kombinaciji sa svim baterijama 14500 cpm, autoklavabilna, raspon oscilacija 4.5 °, maksimalna težina 990g | kut | 1 | 0 |  | 0
3 | Litijska baterija velika, minimalno 13.2 V, snaga minimalno 30Wh, kapacitet minimalno 2300 mAh, prosječno vrijeme punjenja maksimalno 30 min, prosječno vrijeme rada potpunom aktivacijom minimalno 50 min, autoklavabilna, mogućnost postavljanja na vertikalne površine | kut | 2 | 0 |  | 0
4 | Nastavak za bušilicu, vodič za Kirschner žicu, za dršku bušilice s dva okidača, raspon žica minimalno 1.8-4.0 mm, autoklavabilan | kut | 1 | 0 |  | 0
5 | Nastavak za bušilicu, vodič za Kirschner žicu, za dršku bušilice s dva okidača, raspon žica minimalno 0.7-1.6 mm, autoklavabilan | kut | 1 | 0 |  | 0
6 | Nastavak za bušilicu, Jacobs Chuck, prihvat maksimalno 6.35 mm promjera žice i borera, autoklavabilan | kut | 1 | 0 |  | 0
7 | Nastavak za bušilicu, Hudson reamer, 3:1, 0-500rpm (10.2Nm) autoklavabilan | kut | 1 | 0 |  | 0
8 | Nastavak za bušilicu veliki AO, autoklavabilan | kut | 1 | 0 |  | 0
9 | Unutarnji umetak sterilizacijske posude, dva mjesta za velike litijske baterije, mjesto za dršku pile i bušilice | kut | 1 | 0 |  | 0
10 | Sterilizacijska posuda za instrumente, veličine 3/4 | kut | 1 | 0 |  | 0
Ukupan iznos bez PDV-a
Ukupan iznos PDV-a
Ukupan iznos sa PDV-om
Datum I mjesto:__________________________
Potpis ponuditelja:_____________________________