## Sheet1
MR uređaj
1. | SUPRAVODLJIVI MAGNET
1.1. | Snaga magnetskog polja min. 3 T
1.2. | Duljina cilindričnog dijela tunela za pacijenta max. 190 cm
1.3. | Promjer otvora tunela za pacijenta min. 70 cm ± 1 %
1.4. | Uz najveću snagu gradijenata vidno polje mora biti min. 50 cm u svakom smjeru (x, y, z)
1.5. | Zajamčena homogenost magnetskog polja, V-RMS 50 cm DSV maks. 4.0 ppm
1.6. | Zajamčena homogenost magnetskog polja, V-RMS 45 cm DSV maks. 1.5 ppm
1.7. | Zajamčena homogenost magnetskog polja, V-RMS 40 cm DSV, maks. 0.5 ppm
1.8. | Aktivno prilagođavanje homogenosti magnetskog polja (engl. "shimming")
1.9. | Podešavanje homogenosti magnetskog polja prilagođeno pacijentu.
1.10. | Zaštita od vanjskih smetnji
1.11. | Sustav za apsolutno sprječavanje isparavanja tekućeg helija (engl."zero boil-off" tehnologija ili slično)
1.12. | Razina akustične buke tijekom standardnog rada uređaja (bez uključenih tehnika redukcije buke) mora biti deklarirana i mjerena sukladno važećim IEC standardima
1.13. | Sustav za tihi način rada i redukciju buke. Mogućnost smanjenja buke kod neuroloških i ortopedskih aplikacija
2. | SUSTAV GRADIJENTNIH ZAVOJNICA
2.1. | Najveća amplituda na svakoj (x, y, z) osi min. 44 mT/m (efektivne vrijednosti nisu dozvoljene)
2.2. | Najveća brzina porasta (engl. "slew rate") min. 200 T/m/s (efektivne vrijednosti nisu dozvoljene)
2.3. | lstovremeno postizanje najveće amplitude i najveće brzine porasta
2.4. | Iskoristivost (engl. "duty cycle") mora biti 100% uz najveću snagu polja
2.5. | Najkraće TE/TR (2D GRE, 256 matrica) maks. 0.23/1.1 ms
2.6. | Najkraće TE/TR (3D GRE, 256 matrica) maks. 0.23/1.1 ms
2.7. | Najmanja debljina sloja (2D) max. 0.2 mm
2.8. | Najmanja debljina sloja (3D) max. 0.1 mm
2.9. | Maksimalna izlazna struja gradijentnog pojačala min. 830 A
2.10. | Broj nezavisnih prijemnih kanala koji mogu biti korišteni simultano u jednom skenu i u jednom FOV: min. 64 ili tehnologija digitalne pretvorbe signala u samim zavojnicama
3. | RF SUSTAV
3.1. | Izlazna snaga odašiljačkog RF pojačala min. 30 kW
3.2. | Najveći raspon pojasa prijamnika po kanalu min. 1MHz ili digitalna tehnologija pretvorbe analognog signala u digitalni, unutar same zavojnice
3.3. | Frekvencija analogno digitalnog pretvarača min. 80 MHz
3.4. | Demodulacijski filteri: digitalni
3.5. | Najveći dinamički raspon min. 160 dB
4. | ZAVOJNICE
4.1. | Fleksibilne površinske zavojnice svaka s min. 4 elemenata ili kanala, min. 2 kom (velika i mala) kompatibilne s tehnikama paralelnog oslikavanja
4.2. | Zavojnica za glavu i vrat koja bez kombinacije s drugim zavojnicama ima min. 20 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja
4.3. | Zavojnica za oslikavanje kralježnice s min. 32 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja
4.4. | Zavojnica za oslikavanje tijela koja bez kombinacije s drugim zavojnicama ima min. 16 elemenata ili kanala kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja
4.5. | Zavojnica za oslikavanje tijela koja bez kombinacije s drugim zavojnicama ima min. 30 elemenata ili kanala kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja, mogućnost istodobnog priključivanja i kombiniranja sa zavojnicom iz točke 4.4.
4.6. | Zavojnica za oslikavanje ramena s min. 16 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja (ne prihvaća se univerzalna zavojnica za snimanje više regija tijela)
4.7. | Zavojnica za oslikavanje koljena s min. 18 elemeata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja (ne prihvaća se univerzalna zavojnica za snimanje više regija tijela)
4.8. | Zavojnica za oslikavanje dojke s min. 16 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja
4.9. | Zavojnica za oslikavanje nožnog zgloba i stopala s min. 8 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja (ne prihvaća se univerzalna zavojnica za snimanje više regija tijela)
4.10. | Zavojnica za oslikavanje ručnog zgloba s min. 16 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja (ne prihvaća se univerzalna zavojnica za snimanje više regija tijela)
4.11. | Mogućnost kombiniranja više elemenata različitih zavojnica u jednom skenu
5. | POZICIONIRANJE, NADZOR I OKOLINA BOLESNIKA
5.1. | Stol za pacijenta najvećeg opterećenja min. 225 kg
5.2. | Promjenjiva visina ležaja
5.3. | Dvosmjerna komunikacija bolesnika i operatera
5.4. | Video kamera za nadzor bolesnika
5.5. | Najniža visina stola maksimalno 70 cm
5.6. | Najviša visina stola minimalno 93 cm
5.7. | Slušalice za bolesnika za zaštitu pacijenta od buke
5.8. | Prijenos fizioloških signala (EKG, disanje, periferni puls) radi okidanja sekvenci
5.9. | Pregled fizioloških signala na konzoli uređaja
5.10. | Aktiviranje alarma od strane bolesnika
6. | APLIKACIJA I SEKVENCE
6.1. | NEURO
6.1.1. | Potpuno automatsko planiranje pretraga mozga i kralježnice s automatiziranim radnim tokom
6.1.2. | 3D TOF MRA
6.1.3. | 2D MRA faznog kontrasta
6.1.4. | 3D MRA faznog kontrasta
6.1.5. | 3D protokoli dvostruke inverzije za prigušenje cerebro-spinalne tekućine
6.1.6. | Brzo 2D oslikavanje sa SE, TSE u svrhu visoko rezolucijskog oslikavanja u svim smjerovima
6.1.7. | Korekcija pomaka za TSE oslikavanje
6.1.8. | 3D izotropno oslikavanje uz korištenje T1, T2 i 3D TSE T2
6.1.9. | TSE FLAIR
6.1.10. | SWI oslikavanje
6.1.11. | DWI oslikavanje sa kalkulacijom ADC mapa
6.1.12. | DW segmentirana EPI sekvenca optimizirana na način da se dobije slika visoke rezolucije sa reduciranim distorzijama. DWI prostate, mozga, kraljžnice sa prikazom detalja na visokom nivou i s velikom prostornom preciznošću. 2D navigator bazirana fazna korekcija za redukciju pulzacijskih artefakata
6.1.13. | DTI snimanje
6.1.14. | Perfuzijsko oslikavanje
6.1.15. | Sekvence za kvantitivnu determinaciju CSF protoka
6.1.16. | T1 oslikavanje kralježnice
6.1.17. | T2 oslikavanje kralježnice
6.1.18. | Oslikavanje cijele kralježnice korištenjem višestrukih postaja
6.1.19. | Software za anatomsko te angiografsko povezivanje višestrukih susjednih koronalnih ili sagitalnih slika
6.1.20. | TSE povrat iz inverzije
6.1.21. | 3D T1 i 3D T2 oslikavanje kralježnice
6.1.22. | Simultano višeslojno skeniranje koje omogućuje ubrzano snimanje za DWI/DTI snimanje
6.1.23. | Arterial spin lebeling (ASL)
6.2. | MR ANGIOGRAFIJA
6.2.1. | 2D/3D ToF MR Angiografija
6.2.2. | 2D/3D fazno konstrastna MR Angiografija
6.2.3. | MR Angiografija bez kontrasta s aktivacijom signalom EKG-a
6.2.4. | Kontrastom naglašena MR Angiografija
6.2.5. | Metoda praćenja dolaska bolusa u područje interesa
6.2.6. | Periferna, kontrastom naglašena angiografija
6.2.7. | MTC
6.2.8. | Sekvence i protokoli za bezkontrasnu 3D MRA sa visokom prostornom rezolucijom. Omogućuje snimanje abdomena i alternativa je angiografskom snimanju s kontrastom za pacijente sa renalnom insufisijencijom.
6.2.9. | Sekvence i protokoli za 4D MR angiografiju ("time resolved") i dinamičko snimanje sa visokom prostornom i temporalnom rezolucijom
6.2.10. | 3D GRE sekvenca sa potpunom kompenzacijom protoka za podršku venskoj angiografiji
6.3. | OSLIKAVANJE CIJELOG TIJELA I SRCA
6.3.1. | Sinkronizacija snimanja s disanjem pacijenta
6.3.2. | 2D korekcija pomaka pacijenta
6.3.3. | Podrška za automatizirano izvođenje MR pretraga abdomena s automatiziranim radnim tokom
6.3.4. | T1, T2, STIR oslikavanje
6.3.5. | Oslikavanje uz prigušenje signala masti
6.3.6. | 3D izotropno GE T1 osikavanje organa uz prigušenje signala masti
6.3.7. | 3D izotropno T2 oslikavanje za tumore
6.3.8. | DIXON metoda oslikavanja tijela
6.3.9. | Kino opcija u realnom vremenu
6.3.10. | Alati za brzo kardiovaskularno MR oslikavanje
6.3.11. | T1W i T2W oslikavanje za uporabu kod miokarditisa ili akutnog infarkta miokarda
6.3.12. | Dark-blood TSE ili jednakovrijedno
6.3.13. | Alati za brzu evaluaciju ventrikularne funkcije
6.3.14. | Sekvence i protokoli za morfologiju srca i krvnih žila
6.3.15. | Perfuzija
6.3.16. | Visokorezolucijski DWI uz smanjenje izobličenja s “eng. multishot” segmentiranom EPI sekvencom
6.3.17. | Softver za snimanje cijelog tijela, eng. “whole body”
6.3.18. | Podrška za automatizirano izvođenje MR pretraga dojke s automatiziranim radnim tokom
6.3.19. | EPI difuzijsko snimanje malih, "zumiranih" područja od interesa uz izbjegavanje signala iz okolnog tkiva i minimiziranje artefakata od metalnih implantata
6.4. | ORTOPEDSKA OSLIKAVANJA
6.4.1. | Podrška za automatizirano izvođenje MR pretraga velikih zglobova s automatiziranim radnim tokom
6.4.2. | Redukcija smetnji nastalih uslijed metalnih imlantanata uključujući velike ortopedske implantante
6.4.3. | Multi echo, SE i GE sekvence za T2 mapiranje
6.4.4. | 2D i 3D T1 i T2 oslikavanja
6.4.5. | Evaluacija hrskavice u zglobovima
6.4.6. | Sekvenca za T1 mapiranje
6.5. | SPEKTROSKOPIJA
6.5.1. | Mogućnost primjene spektroskopije kod oslikavanja glave, dojke i prostate
6.5.2. | 2D Spektroskopsko oslikavanje
6.5.3. | 3D spektroskopsko oslikavanje
6.5.4. | Program za evaluaciju spektroskopije
6.5.5. | STEAM tehnika odabira
6.5.6. | PRESS tehnika odabira
6.5.7. | Automatsko prilagođavanje homogenosti magnetskog polja višeg reda za optimizaciju homogenosti
6.6. | MR PROGRAMI ZA UBRZAVANJE PREGLEDA
6.6.1. | Simultano višeslojno EPI snimanje koje vrši ubrzanje za DWI snimanja
6.6.2. | Simultano višeslojno TSE snimanje za ubrzanje kod MSK snimanja
6.6.3. | Visoko ubrzano 3D snimanje bazirano na SPACE ili jednakovrijednoj pulse sekvenci s iterativnom rekonstrukcijom. Optimizirani protokoli za MSK snimanje i snimanja tijela (trigerirana i 3D MRCP s zadržavanjem daha)
6.6.4. | Visoko ubrzano MSK snimanje s pacijentima koji imaju zamijenjene kuk i koljeno.
6.6.5. | Visoko ubrzano snimanje TOF angiografskih procedura koje se najčešće koristi kod snimanja intrakranijalne arterijske vaskulature.
6.6.6. | Visoko ubrzano funkcionalno 2D kino snimanje srca s iterativnom rekonstrukcijom. Kino snimanje u realnom vremenu ili kino snimanje s zaustavljanjem daha, za puno pokrivanje srca kod pacijenata s limitiranim mogućnostima zaustavljanja daha ili s aritmijama
6.7. | OSTALO
6.7.1. | Okidanje oslikavanja putem fizioloških signala (EKG, disanje, periferni puls)
6.7.2. | Uravnotežena SSFP metoda mora biti uključena u ponudu
6.7.3. | Metoda korekcije pomaka pacijenta
6.7.4. | Blackblood ili Darkblood oslikavanje
6.7.5. | Paralelno oslikavanje
7. | RAČUNALO ZA AKVIZICIJU I REKONSTRUKCIJU SLIKA
7.1. | Računalo, višejezgreni (min. 8 jezgra) procesor takta min. 3.5 GHz
7.2. | Radna memorija min. 64 GB
7.3. | Disk kapaciteta min. 900 GB
7.4. | Brzina rekonstrukcije min. 60000 rekonstrukcija u sekundi (matrica 256x256, 100% vidno polje)
7.5. | Monitor dijagonale min. 24", min. 2 komada
7.6. | Integrirana pomoć (upute) za korisnika
8. | POVEZIVANJE
8.1. | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini (min. funkcionalnost: potvrda, ispis, pohrana, modalitetna radna lista, potvrda pohrane, obavljeni proceduralni korak modaliteta, upit/dohvat, razmjena medija i eksportiranje
9. | RADNA STANICA ZA NAKNADNU OBRADU SLIKA
9.1. | Multimodalitetna podrška
9.2. | Minimalno 2 komada računala, svako s minimalno 2 dijagnostička monitora u boji dijagonale minimalno 24” (rezolucija minimalno 1920 x 1200 piksela), radna memorija računala minimalno 64 GB
9.3. | Minimalno 4 Display port (DP) ili mini Display port (miniDP) priključka
9.4. | Minimalno 1 TB SSD tvrdi disk
9.5. | CD/DVD jedinica
9.6. | LED monitor minimalno 24", Display port ili mini Display port priključak
9.7. | Tipkovnica s hrvatskim znakovima i miš
9.8. | Programska podrška za obradu slika: 3D VolumeRendering, MIP, miniIP, MPR
9.9. | Napredni software paket za neurološku perfuziju koji uključuje obradu i proračun hemodinamskih mapa. Kalkulacija razlike između perfuzije i difuzije.Program za analizu MR neuro dinamike
9.10. | Paket za osnovnu obradu MR snimaka i MR difuziju koji uključuje generiranje mapa
9.11. | Preglednik za vizualizaciju i analizu spektroskopskih podataka
9.12. | Vizualizacija i naknadna obrada kontrastno pojačanih 3D podataka te prikaz parametarskih mapa: Ktrans, Kep, Ve
9.13. | Napredni program za MR vaskularnu analizu – alati za analizu krvnih žila, mjerenje stenoze (dijametar, površina)
9.14. | Program za analizu kardijalnih slika: Prikaz MR kino slika srca, analiza ventrikularne funkcije srca, program za evaluaciju dinamike protoka krvi u srcu
9.15. | DTI evaluacija, DTI traktografija
9.16. | Program za obradu MR snimaka dojke: prikaz i analiza kinetičkih parametara (procjena vremenskog tijeka, karte s preklapanjem boja za vizualizaciju angiogeneze), grafička statistika volumena pojačanja lezije, izvještavanje prema BI-RADS standardu
9.17. | DICOM kompatibilnost ili jednakovrijedno
9.18. | Pohranjivanje DICOM kompatibilnih pregleda na CD/DVD/USB
9.19. | Podrška za eksterne USB diskove
9.20. | Povezivanje u postojeći PACS sustav
10. | NAPREDNE TEHNIKE SNIMANJA
10.1. | Napredna metoda iterativne rekonstrukcije Compressed Sense ili jednakovrijedno. Primjenjivo na sve regije tijela
10.2. | Metoda rekonstrukcije koja koristi duboko učenje za dobivanje slike visokog SNR-a i rezolucije uz kratko vrijeme oslikavanja u odnosu na klasične MRI sekvence (može biti u kombinaciji s postojećim naprednim tehnikama ubrzavanja i rekostrukcije). Primjenjivo i na DWI
11. | OSTALA OPREMA I UVJETI
11.1. | Kamera za nadgledanje pacijenata u boji u sobi za pregled
11.2. | Kolica ili police za pohranu zavojnica
11.3. | Isporuka RF kabine s unutrašnjim uređenjem
11.4. | Ne-magnetski ležaj za prijevoz pacijenata do MR uređaja
11.5. | Fantom za kontrolu kvalitete koji je kompatibilan s American College of Radiology Magnetic Resonance Imaging Accreditation Program (ACR MRI phantom)
11.6. | MR kompatibilni troglavi injektor kontrasta, dva spreminka za kontrasno sredstvo i jedan za fiziološku otopinu, prijava i kontrola količine utrošenog kontrasta i fiziološke otopine, automatski sistem za prepoznavanje mjehurića zraka s alarmom i prekidanjem rada injektora
11.7. | Sustav za hlađenje magneta (eng. chiler)
11.8. | Edukacija na uređaju u trajanju od min.15 radnih dana koju vrši aplikacijski specijalist za medicinske djelatnike (5 dana prije primopredaje, 10 dana poslije primopredaje)
11.9. | Instalacija uređaja do pune funkcionalnosti po sistemu ključ u ruke
11.10. | Opservacija rada na istovjetnom uređaju u referentnom europskom centru s velikim volumenom pregleda u trajanju min. 5 dana za dva djelatnika
11.11. | Dolazak ovlaštenog servisera u slučaju kvara u roku 24 sata od pismene prijave
11.12. | Mogućnost redovnog održavanja-servisiranja
11.13. | Mogućnost udaljene dijagnostike i podrške
11.14. | Uređaj proizveden u 2026. ili novije
Rok isporuke: 90 dana od dana sklapanja ugovora
Rok za puštanje u rad: 45 dana od dana isporuke
Kriteriji za odabir ponuda
R. br. | Kriterij | Broj bodova
1. | Cijena ponude | 60 bodova
2. | Jamstveni rok | 10 bodova
3. | Funkcionalni kriteriji | 30 bodova
| Maksimalni broj bodova | 100 bodova
1. Financijski kriterij - Cijena ponude
Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema slijedećoj formuli:
CP = (Cmin/Cp) x 60
gdje je:
CP - bodovi po kriteriju cijene
Cp - cijena iz ponude ponuditelja koja se ocjenjuje (bez PDV-a)
Cmin - najniža cijena od svih ponuđenih valjanih ponuda (bez PDV-a)
Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 60.
2. Nefinancijski kriterij – Jamstveni rok
Minimalan jamstveni rok je 2 godine
| Duljina jamstvenog roka: | Broj bodova:
| 2 godine | 0
| 3 godine | 5
| 4 godine | 10
| Maksimalni broj bodova: | 10
3. Nefinancijski kriterij – Dodatne tehničke karakteristike
Oznaka: | Bodovanje dodatnih tehničkih karakteristika: | Broj bodova:
T1 | Ne nudi se tražena karakteristika | 0
| Dodatna zavojnica za glavu i vrat koja bez kombiniranja s drugim zavojnicama u svojem volumenu ima minimalno 64 elementa ili kanala | 7
T2 | Ne nudi se tražena karakteristika | 0
| Senzor ugrađen u zavojnicu za oslikavanje tijela koji prati pomake srca te eliminira potrebu za EKG okidanjem | 3
T3 | Ne nudi se tražena karakteristika | 0
| Tehnologija koja omogućuje da se izbjegnu artefakti "slomljene kralježnice". Omogućuje poboljšanu saturaciju masti te bolju DWI i TSE kvalitetu kod snimanja glave i vrata. | 3
T4 | Ne nudi se tražena karakteristika | 0
| Senzor koji prati disanje pacijenta ugrađen u zavojnicu za kralježnicu za prikaz respiracijske krivulje na monitoru bez uporabe respiracijskog pojasa | 3
T5 | Brzina rekonstrukcije 60000 rekonstrukcija u sekundi (matrica 256x256, 100% vidno polje) | 0
| Brzina rekonstrukcije > 60000 i ≤ 80000 rekonstrukcija u sekundi (matrica 256x256, 100% vidno polje) | 1
| Brzina rekonstrukcije > 80000 rekonstrukcija u sekundi (matrica 256x256, 100% vidno polje) | 3
T6 | Ne nudi se tražena karakteristika | 0
| Najmanja debljina sloja (2D) < 0.2 mm | 3
T7 | Ne nudi se tražena karakteristika | 0
| Najmanja debljina sloja (3D) < 0.1 mm | 3
T8 | Ne nudi se tražena karakteristika | 0
| Ubrzavanje MR skeniranja bez gubitka kvalitete slike pomoću tehnologije umjetne inteligencije | 5
| Maksimalni mogući broj bodova: | 30