## List1
OPĆA BOLNICA PULA - OSPEDALE GENERALE DI POLA
Santoriova 24 a, Pula
Troškovnik /tehnička specifikacija
Red. broj | Minimalne tehničke karakteristike | Jedinica mjere | Količina | Potvrda karakteristika DA/NE | Referenca Broj stranica u katalogu, tehničkim specifikacija | Jedinična cijena u EUR bez PDV-a | Ukupna cijena nabave u EUR bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (4x7)
1. | ULTRAZVUČNI VIDEOGASTROSKOP ZA LINEARNO SKENIRANJE KOMPATIBILNA S POSTOJEĆIM EUS SUSTAVOM NARUČITELJA | kpl | 1
1.1 | Frekvencijski opseg rada najviše 5MHz za najnižu te minimalno 10MHz za najvišu frekvenciju
1.2 | Ultrazvučno vidno polje 180 stupnjeva
1.3 | Promjer insercijske cijevi min. 12,6 mm
1.4 | Promjer radnog kanala min. 3,7 mm
1.5 | Radna dužina min. 1250 mm
1.6 | Min. otklon lijevo / desno 90 / 90 stupnjeva
1.7 | NBI - slikovna tehnologija uskopojasnog spektra
1.8 | "Forceps Elevator" - jednostavnija kontrola uređaja koji prolaze radnim kanalom
1.9 | Kompatibilno sa postojećim video procesorom CV 190
Ukupna cijena u EUR bez PDV-a
Iznos PDV-a
Ukupna cijena u EUR sa PDV-om
Rok isporuke: maksimalno 60 dana od potpisa ugovora
Jamstvo: minimalno 24 mjeseca
Napomena:
1. Svi navedeni tehnički zahtjevi predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje predmet nabave mora ispunjavati.
2. Naručitelj dopušta nuđenje jednakovrijedne opreme pod uvjetom da ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava sve minimalne tehničke zahtjeve navedene u tehničkoj specifikaciji.
3. Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti tehničku dokumentaciju proizvođača iz koje je vidljivo da ponuđena oprema zadovoljava tražene tehničke karakteristike (prospekt, katalog, tehnički list proizvođača ili drugi dokument proizvođača).
4. Ponuđena oprema mora biti u potpunosti kompatibilna s postojećim sustavom naručitelja, odnosno s ultrazvučnim procesorom Olympus EU-ME3 te video procesorom Olympus CV-190 koji je u vlasništvu naručitelja.
5. Ponuđena oprema mora biti novoproizvedena, nekorištena i u originalnom tvorničkom pakiranju, te mora udovoljavati svim važećim propisima Republike Hrvatske i Europske unije koji uređuju medicinske proizvode.
6. Oprema mora posjedovati važeću CE oznaku i izjavu o sukladnosti proizvođača.
7. S obzirom da naručitelj već posjeduje sustav endoskopskog ultrazvuka, ponuđena oprema mora biti u potpunosti kompatibilna s postojećim sustavom naručitelja, uključujući ultrazvučni procesor Olympus EU-ME3 te video procesorom Olympus CV-190, kako bi se osigurala funkcionalna kompatibilnost s postojećim sustavom naručitelja bez dodatnih tehničkih prilagodbi ili izmjena sustava.
8. Ponuditelj je obvezan u tablici tehničkih specifikacija označiti ispunjava li ponuđena oprema svaki pojedini tehnički zahtjev (DA/NE) te navesti referencu u tehničkoj dokumentaciji proizvođača (naziv dokumenta i broj stranice).
9. Ponuđena oprema mora biti aktualni proizvod proizvođača koji je u redovnoj proizvodnji te ne smije biti povučena iz proizvodnog programa proizvođača u trenutku podnošenja ponude.
10. U ponuđenu cijenu moraju biti uključeni svi troškovi potrebni za potpunu isporuku i funkcionalnost opreme, uključujući transport, isporuku, instalaciju, konfiguraciju, kalibraciju, puštanje u rad, edukaciju medicinskog i tehničkog osoblja naručitelja te svu pripadajuću dokumentaciju.
11. Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti dokument proizvođača ili ovlaštenog distributera iz kojeg je vidljivo da je ponuđena oprema kompatibilna s postojećim sustavom naručitelja.
12. Ponuđena oprema mora biti potpuno nova i nekorištena, ne smije biti demonstracijska, obnovljena (refurbished) niti reprocesirana, te mora biti isporučena u originalnom tvorničkom pakiranju proizvođača.
13. Ponuđena oprema mora biti kompatibilna s postojećim priborom i standardnim postupcima čišćenja i dezinfekcije endoskopske opreme koje naručitelj koristi, bez potrebe za dodatnom nabavom posebne opreme ili pribora.